## Sheet1
GRUPA 5. Reagensi za analizu mokraće
Red. br. | NAZIV PROIZVODA | Jed. mjere | Okvirna količina (za razdoblje od 1 godine) | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena stavke bez PDV-a | PDV (%) | napomena
1 | Kemijska analiza mokraće | kom | 60000
2 | Sediment urina | kom | 33000
Ukupan iznos
NAPOMENA:
1) Tražimo na korištenje dva automatizirana sustava za istovremeno određivanje fizikalno-kemijskog pregleda mokraće (ph, specifična težina, ketoni, proteini, hemoglobin, leukociti, nitriti, bilirubin, urobilinogen, glukoza, boja, bistroća) protočnosti ≥200 uzoraka na sat i sedimenta mokraće protočnosti ≥100 uzoraka na sat , od kojih jedan mora biti novi - Sedimenta mokraće određen metodom digitalne mikroskopije. - Oba sustava trebaju koristiti istovjetne reagense, kalibratore i kontrole. - Postavljanje kriterija odlučivanja na temelju kojih se određuje hoće li uzorak nakon kemijske analize ići na digitalnu mikroskopiju. 2) Tražimo na korištenje jedan poluautomatski čitač urinskih traka s bar kod čitačem 3) Svi kalibratori , kontrole i sav potrošni matrijal potreban za rad analizatora, treba biti uključen u cijenu testa 4) Reagense, kalibratore, kontrole i sav potrošni materijal (radne otopine, puferi, deterđenti, igle i sl.) za definirani broj testova treba specificirati u posebnu tablicu. Tablica treba prikazati opis pakiranja (količina proizvoda unutar pakiranja), jediničnu cijena za pakiranje i ukupnu cijenu ovisno o broju pakiranja za sve reagense, kalibratore, kontrole i sav potrošni materijal, te jediničnu cijenu testa. Takva tablica treba financijski odgovarati originalnom troškovniku. 5) Ponuditelj je obavezan provesti edukaciju osoblja i isporučiti upute za korištenje na hrvatskom jeziku. 6) Ponuditelj je dužan osigurati provedbu validacije mjernog sustava, te dokazati sukladnost validacijskih pokazatelja sa unaprijed specificiranim zahtjevima. 7) Za vrijeme trajanja ugovora odabrani ponuditelj snosi sve troškove održavanja (polugodišnje, godišnje i po potrebi) servisiranja i nabavku svih rezervnih dijelova i potrošnog materijala u slučaju kvara za mjerne instrumente koji su ustupljeni na korištenje). 8) U slučaju kvara ponuditelj je dužan osigurati servis mjernog instrumenta u roku od 24 sata. 9) U slučaju neotklonjivog kvara ponuditelj je dužan ustupiti novi mjerni instrument na korištenje. 10) Potrebno je napraviti 1x godišnje umjeravanje i priložiti dokaz o ispravnosti uređaja 11) Ponuditelj je dužan instalirani uređaj držati u funkciji do isporuke uređaja nekog drugog odabranog ponuditelja po okončanju novog postupka javne nabave i zaključivanju ugovora po tom postupku nabave 12) Na dan instaliranja aparata potrebno je priložiti CE-certifikat za aparat 13) Priložiti potvrdnice ovlaštenih servisera za ponuđene uređaje, popis servisera i telefonske brojeve 14) Treba osigurati besprekidno napajanje električnom energijom (UPS jedinica) 15) Mrežnu povezanosti s postojećim LIS-om na teret ponuđača po dolasku u laboratorij 16) Osigurati provođenje vanjske kontrole kvalitete nezavisnog provoditelja međulaboratorijske kontrole- 12x godišnje. 17) Priložiti referentnu listu instaliranih analizatora u RH (Klinički bolnički centri, Kliničke bolnice i Opće bolnice) – minimalno 10.