## Sheet1
Troškovnik - Grupa 1.
Red. br. | NAZIV PROIZVODA | Jed. mjere | Okvirna količina (za 1 godinu) | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena stavke bez PDV-a | PDV (%) | napomena
1 | Glukoza | kom | 110000
2 | Urea | kom | 117000
3 | Kreatinin | kom | 108000
4 | Kreatinin enzimatski | kom | 2880
5 | Mokraćna kiselina | kom | 42000
6 | CK NAC IFCC | kom | 6000
7 | Ukupni bilirubin | kom | 74000
8 | Direktni bilirubin | kom | 5760
9 | AST s piridoksal fosfatom IFCC | kom | 91000
10 | ALT s piridoksal fosfatom IFCC | kom | 87000
11 | GGT IFCC | kom | 69300
12 | ALP IFCC | kom | 36000
13 | LDH IFCC | kom | 10800
14 | Amilaza IFCC | kom | 25600
15 | CRP | kom | 89900
16 | Željezo | kom | 46800
17 | UIBC | kom | 33600
18 | Kolesterol | kom | 41600
19 | Trigliceridi | kom | 40600
20 | HDL | kom | 35000
21 | LDL direktni | kom | 500
22 | IGG | kom | 4320
23 | IGM | kom | 4320
24 | IGA | kom | 4320
25 | Ukupni proteini | kom | 8000
26 | Albumini | kom | 3300
27 | Natrij | kom | 100000
28 | Kalij | kom | 100000
29 | Kloridi | kom | 35000
30 | Ukupni kalcij | kom | 24000
31 | Anorganski fosfati | kom | 12000
32 | Magnezij | kom | 11500
33 | Mikroalbumin-urin | kom | 3840
34 | Ukupni protein -urin | kom | 1600
35 | C3 | kom | 2400
36 | C4 | kom | 2400
37 | Litij | kom | 760
38 | Amonijak | kom | 400
39 | Etanol | kom | 2000
40 | Laktati | kom | 1000
41 | HbA1c (puna krv) | kom | 7800
42 | Lipaza | kom | 750
43 | Reuma faktor | kom | 1200
44 | Vankomicin | kom | 200
45 | Lp A | kom | 200
46 | Žučne kiseline | kom | 200
47 | Homocistein | kom | 100
48 | Ciklosporin | kom | 200
49 | Anti-Tg | kom | 100
50 | Anti-TPO | kom | 100
51 | TG | kom | 100
52 | Beta HCG | kom | 1800
53 | Kortizol | kom | 1000
54 | Troponin I visoke osjetljivosti prema IFCC (hsTnI) | kom | 10800
55 | AFP | kom | 3200
56 | Karbamazepin | kom | 400
57 | Valproična kiselina | kom | 400
58 | Ukupni PSA | kom | 16800
59 | Slobodni PSA | kom | 2600
60 | Vitamin B12 | kom | 6600
61 | Folna kiselina | kom | 6000
62 | Feritin (imunokemijski) | kom | 7400
63 | TSH | kom | 21600
64 | fT3 | kom | 500
65 | fT4 | kom | 500
66 | Anti-CCP | kom | 1200
67 | Ukupni T3 | kom | 500
68 | Ukupni T4 | kom | 500
69 | Prokalcitonin (imunokemijski) | kom | 3800
70 | Metotreksat | kom | 200
71 | Vitamin D | kom | 1500
72 | CEA | kom | 7800
73 | CA 15-3 | kom | 3800
74 | CA 125 | kom | 3400
75 | CA19-9 | kom | 6000
76 | C peptid | kom | 1000
77 | Inzulin | kom | 1600
78 | NT proBNP | kom | 8000
|  |  |  | UKUPNA CIJENA BEZ PDV: | 0
NAPOMENA
1) Tražimo na korištenje dva integrirana biokemijsko- imunokemijska sustava.Glavni analizator treba imati protočnosti ≥ 1500 analiza/h s kontinuiranim dodavanjem uzoraka, brzinom od ≥1300 biokemijskih analiza/h i ≥200 imunokemijskih analiza. Zamjenski analizator treba imati protočnost ≥ 1100 analiza/h (minimalno 1000 biokemijskih i 100 imunokemijskih testova). Glavni uređaj mora imati mogućnost smještaja reagensa za sve testove koji se mogu raditi. 2) Oba integracijska sustava trebaju koristiti istovjetne reagense kalibratore i kontrole 3) Dodavanje svih reagenasa kao i dijagnostičkih otopina se mora moći obaviti bez zaustavljanja rada analizatora (u tzv. Running stanju). 4) Biokemijski sustavi moraju imati samoperuće kivete, za višestruku upotrebu i moraju biti otvoreni za aplikaciju reagensa drugih proizvođača. 5) Svi kalibratori, kontrole, VKK (12x godišnje) i sav potrošni matrijal potreban za rad analizatora, treba biti uključen u cijenu testa. 6) Reagense, kalibratore, kontrole, VKK i sav potrošni materijal (radne otopine, puferi, deterđenti,igle i sl.) za definirani broj testova treba specificirati u posebnu tablicu. Tablica treba prikazati opis pakiranja (količina proizvoda unutar pakiranja), jediničnu cijena za pakiranje i ukupnu cijenu ovisno o broju pakiranja za sve reagense, kalibratore, kontrole i sav potrošni materijal. Takva tablica treba financijski odgovarati originalnom troškovniku. Cijena potrošnog materijala može biti „0“ kuna ili veća. 7) Kontrolnih uzoraka za biokemijske pretrage treba osigurati da prate dinamiku: 2 razine za svaki aparat ujutro i 1 razina za jedan aparat popodne, a za imunokemijske analize minimalno 2 razine dva puta tjedno 8) Za svaki artikal ponuditelj je obavezan provesti edukaciju osoblja i isporučiti upute za korištenje na hrvatskom jeziku. 9) Svi analizatori trebaju imati mogućnost detekcije ugruška, i nedovoljnog volumena uzorka, a biokemijski analizatori očitanje hemolize, ikterije i lipemije (HIL).
10) Ponuđač je dužan osigurati isti lot kontrola za biokemijske i imunokemijske analize za razdoblje od pola godine. 11) Ponuditelj je dužan osigurati provedbu validacije mjernog sustava gdje se dokazuje sukladnost validacijskih pokazatelja sa unaprijed specificiranim zahtjevima ( koeficijenti varijacije moraju biti unutar raspona koje je definirao proizvođač : ponovljivost, validacijska međupreciznost, unutarlaboratorijska preciznost, linearnost).U koliko validacijski pokazatelji ne odgovaraju unaprijed specificiranim zahtjevima korisnik može otkazati izabrani sustav i pokrenuti ponovni natječaj javne nabave. 12) Za vrijeme trajanja ugovora odabrani ponuditelj snosi sve troškove održavanja (polugodišnje, godišnje i po potrebi), servisiranja i nabavku svih rezervnih dijelova i potrošnog materijala (uključujući igle, lampe, miksere itd.) u slučaju kvara za mjerne instrumente koji su ustupljeni na korištenje). 13) U slučaju kvara ponuditelj je dužan osigurati servis mjernog instrumenta u roku od 24 sata. 14) U slučaju neotklonjivog kvara ponuditelj je dužan ustupiti drugi istovjetni mjerni instrument na korištenje. 15) Priložiti potvrdnice ovlaštenih servisera za ponuđene uređaje, popis servisera i telefonske brojeve 16) Potrebno je napraviti 1x godišnje umjeravanje i priložiti dokaz o ispravnosti uređaja. 17) Ponuditelj je dužan instalirani uređaj držati u funkciji do isporuke uređaja nekog drugog odabranog ponuditelja po okončanju novog postupka javne nabave i zaključivanju ugovora po tom postupku nabave. 18) Za opremu koja se daje na korištenje priložiti EC- certifikat i i ISO -certifikat.
19) Na dan instaliranja aparata potrebno je priložiti potvrdu ovlaštenog servisera / dokaz o ispravnosti uređaja koji se daje na korištenje nakon instalacije 20) Treba osigurati besprekidno napajanje električnom energijom (UPS jedinica). 21) Mrežnu povezanosti s postojećim LIS-om na teret ponuđača po dolasku u laboratorij. 22) Ponuđač treba osigurati pisač za svaki pojedini analizator. 23) Analizatori moraju sadržavati integrirani bar-kod čitač uzoraka i reagensa 24) Ponuđeni sustavi se moraju funkcionalno uklapati u predviđeni prostor. Potrebne adaptacije prostora idu na teret ponuđača 25) Deklarirana buka koju proizvodi pojedinačni modul ponuđene integracije ne veća od 65 dB 26) Lista instaliranih integriranih analizatora u RH u 5 ustanova. 27) Mogućnost aplikacije testova drugih proizvođača - kalprotektin