## Sheet1
GRUPA 4. Automatizirani sustav imunokemija:
| NAZIV PROIZVODA | Jed. mjere | Okvirna količina za 1 godinu | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a | napomena
1 | IGE | kom | 1200
2 | B cross-laps | kom | 400
3 | P1NP | kom | 400
4 | Osteokalcin | kom | 200
5 | NSE | kom | 1800
6 | ACTH | kom | 400
7 | iPTH | kom | 3100
8 | Antimilerov hormon | kom | 300
9 | Everolimus | kom | 100
10 | Slobodni beta HCG | kom | 100
11 | HCG+ß-mora omogućiti otkrivanje i praćenje tumorskih stanica koje produciraju hCG | kom | 100
12 | S-100 protein | kom | 100
13 | IL6 | kom | 100
14 | Troponin T hs | kom | 100
15 | Kalcitonin | kom | 100
16 | CYFRA 21-1 | kom | 2400
17 | PAPP-A | kom | 300
Ukupna cijena bez PDV-a
Napomena:
1. Tražimo na korištenje imunokemijski automatizirani analizator, protočnosti > 80 testova na sat s kontinuiranim dodavanjem uzoraka. 2. Svi kalibratori , kontrole i sav potrošni matrijal potreban za rad analizatora, treba biti uključen u cijenu testa 3. Reagense, kalibratore, kontrole i sav potrošni materijal (radne otopine, puferi, deterđenti, igle i sl.) za definirani broj testova treba specificirati u posebnu tablicu. Tablica treba prikazati opis pakiranja (količina proizvoda unutar pakiranja), jediničnu cijena za pakiranje i ukupnu cijenu ovisno o broju pakiranja za sve reagense, kalibratore, kontrole i sav potrošni materijal. Takva tablica treba financijski odgovarati originalnom troškovniku. Cijena potrošnog materijala može biti „0“ eura ili veća. 4. Kontrolnih uzoraka za izradu navedenih testova treba osigurati da prate dinamiku : minimalno 2x tjedno u najmanje 1 razini. 5. Za svaki artikal ponuditelj je obavezan provesti edukaciju osoblja i isporučiti upute za korištenje na hrvatskom jeziku
6. Analizator treba imati mogućnost detekcije ugruška i nedovoljnog volumena uzorka 7. Ponuditelj je dužan osigurati ,provedbu validacije mjernog sustava, te dokazati sukladnost validacijskih pokazatelja sa unaprijed specificiranim zahtjevima. 8. Za vrijeme trajanja ugovora odabrani ponuditelj snosi sve troškove održavanja (polugodišnje, godišnje i po potrebi) servisiranja i nabavku svih rezervnih dijelova i potrošnog materijala u slučaju kvara za mjerne instrumente koji su ustupljeni na korištenje). 9. U slučaju kvara ponuditelj je dužan osigurati servis mjernog instrumenta u roku od 24 sata. 10. U slučaju neotklonjivog kvara ponuditelj je dužan ustupiti novi mjerni instrument na korištenje. 11. Potrebno je napraviti 1x godišnje umjeravanje i priložiti dokaz o ispravnosti uređaja 12. Ponuditelj je dužan instalirani uređaj držati u funkciji do isporuke uređaja nekog drugog odabranog ponuditelja po okončanju novog postupka javne nabave i zaključivanju ugovora po tom postupku nabave
13. Na dan instaliranja aparata potrebno je priložiti CE-certifikat za aparat 14. Priložiti potvrdnice ovlaštenih servisera za ponuđene uređaje, popis servisera i telefonske brojeve 15. Treba osigurati besprekidno napajanje električnom energijom (UPS jedinica) 16. Mrežnu povezanosti s postojećim LIS-om na teret ponuđača po dolasku u laboratorij 17. Mogućnost evaluacije kod prelaska na drugi sustav na teret ponuđača 18. Osigurati provođenje vanjske kontrole kvalitete nezavisnog provoditelja međulaboratorijske kontrole-minimalno 2 x godišnje. 19. Potrebno je koristiti jednokratne nastavke za pipetiranje reagensa i uzoraka. 20. Minimalno 16 reagens pozicija
21. Kapacitet minimalno 74 uzorka koji istovremeno mogu biti na analizatoru 22. Ponuditelj mora osigurati računalni program (software) za prenatalni probir Downova sindroma, Edwardsovog sindroma, Patau sindroma i defekta neuralne tube u prvom ili drugom tromjesječju trudnoće, te za određivanje preeklampsije u prvom tromjesječju 23. Priložiti referentnu listu instaliranih analizatora u RH (Klinički bolnički centri, Kliničke bolnice i Opće bolnice) – minimalno 10.