## Sheet1
Tehničke specifikacije - Novi RTG uređaj za potrebe Odjela radiologije |  | NAPOMENA
R. Br. | Minimalne tehničke karakteristike
1. | VISOKOFREKVENCIJSKI GENERATOR
1.1. | Snaga generatora minimalno 80 kW
1.2. | Napon u minimalnom rasponu od 40 do 150 kV
1.3. | mAs u minimalnom rasponu od 0.5 do 840 mAs
1.4. | Maksimalna vrijednost struje minimalno 900 mA
1.5. | Najkraće vrijeme ekspozicije maksimalno 1 ms
1.6. | Frekvencija generatora minimalno 100 kHz
1.7. | Automatska kontrola ekspozicije
1.8. | Upravljanje cijelim sustavom s kontrolama generatora, RTG cijevi i slikovnog sustava s jedne integrirane konzole
1.9. | Automatsko postavljanje parametara generatora putem organ programa
2. | RTG CIJEV
2.1. | Rotacija anode minimalno 9000 o/min
2.2. | Veličina velike fokalne točke prema IEC 60336 maksimalno 1.2
2.3. | Veličina male fokalne točke prema IEC 60336 maksimalno 0.6
2.4. | Toplinski kapacitet anode RTG cijevi minimalno 300 kHU
2.5. | Toplinski kapacitet kućišta RTG cijevi minimalno 1.3 MHU
2.6. | Bakrena prefiltracija u minimalnom opsegu od 0.1 mm do 0.2 mm
2.7. | Mogućnost snimanja bez bakrenog prefiltera
2.8. | Motorizirani izbor bakrene prefiltracije
2.9. | Rotacija kolimatora minimalno ±45°
2.10. | Ukupna filtracija RTG cijevi prema IEC 60601-1-3 minimalno 2.5 mm Al
2.11. | Prikaz izmjerene doze zračenja na upravljačkoj konzoli uređaja
2.12. | Disipacija topline anode minimalno 1250 HU/sek
3. | STOL ZA PACIJENTA
3.1. | Najniža visina stola za pacijenta maksimalno 52 cm
3.2. | Najviša visina stola za pacijenta minimalno 90 cm
3.3. | Dimenzije gornje ploče stola minimalno 233 x 75 cm
3.4. | Nožna kontrola pomaka gornje ploče i visine stola
3.5. | Longitudinalni pomak gornje ploče stola minimalno 88 cm
3.6. | Transverzalni pomak gornje ploče stola minimalno 24 cm
3.7. | Detektor automatski prati longitudinalni pomak RTG cijevi održavajući centriranje
3.8. | RTG cijev automatski prati podešavanje visine stola u svrhu održavanja SID udaljenosti
3.9. | Detektor automatski prati rotaciju RTG cijevi održavajući centriranje
3.10. | Rešetka za stol s fokusom minimalno 110 cm, minimalno 40 linija/cm
3.11. | Mogućnost vađenja rešetke iz stola
3.12. | Najveće opterećenje stola minimalno 300 kg
3.13. | Udaljenost između gornje plohe stola i detektora maksimalno 73 mm
4. | BEŽIČNI RAVNI DETEKTOR (1 komad)
4.1. | Materijal detektora a-Si sa CsI
4.2. | Dimenzija aktivne površine detektora minimalno 34 x 42 cm
4.3. | Dimenzija aktivne matrice detektora minimalno 2300 x 2800 piksela
4.4. | Veličina piksela maksimalno 148 pm
4.5. | DQE (Detector Quantum Efficiency) pri 1 lp/mm minimalno 51 %
4.6. | Dubina akvizicije detektora minimalno 16 bita
4.7. | Masa detektora (uključujući bateriju) maksimalno 4,3 kg
4.8. | Opterećenje detektora masom pacijenta od minimalno 100 kg u stojećem položaju
4.9. | Bežični ravni detektor mora biti tvornički povezan u konfiguraciju RTG sustava od strane proizvođača RTG sustava
4.10. | Mogućnost umetanja detektora u stol za pacijenta
5. | STROPNO MONTIRAN NOSAČ RTG CIJEVI
5.1. | Longitudinalni pomak minimalno 341 cm
5.2. | Transverzalni pomak minimalno 320 cm
5.3. | Motorizirani vertikalni pomak minimalno 165 cm
5.4. | Rotacija cijevi oko vertikalne osi minimalno -150°/+180°
5.5. | Rotacija cijevi oko horizontalne osi minimalno ± 120°
5.6. | Integrirani kolor ekran osjetljiv na dodir na kućištu cijevi s prikazom rotacije cijevi, SID udaljenosti, modifikacija kV, mAs te selektiranje radnog mjesta: pacijent stol, vertikalni stativ ili slobodna ekspozicija.
5.7. | Automatsko pozicioniranje sustava (visina cijevi, visina stola, visina vertikalnog stativa, kut cijevi) u prethodno definirane položaje pomoću organ programa
6. | VERTIKALNI STATIV
6.1. | Motorizirani vertikalni pomaci
6.2. | Automatsko poravnanje RTG cijevi i detektora prilikom namještanja visine
Vertikalni stativ s kutom nagiba u minimalnom rasponu -20° do +90°
6.3. | Automatska kontrola ekspozicije (AEC)
6.4. | Drška za pacijenta na vertikalnom stativu
6.5. | Rešetka za vertikalni stativ s fokusom minimalno 180 cm, minimalno 40 linija/cm
6.6. | Udaljenost između gornje plohe vertikalnog stativa i detektora maksimalno 54 mm
7. | FIKSNI ILI BEŽIČNI RAVNI DETEKTOR U VERTIKALNOM STATIVU (1 komad)
7.1. | Ravni detektor napravljen od amorfnog silicija (a-Si) sa Cezij-Jodidom (CsI)
7.2. | Dimenzije aktivne površine detektora minimalno 42 x 42cm
7.3. | Dimenzije aktivne matrice detektora minimalno 2800 x 2800 piksela
7.4. | Veličina piksela maksimalno 148 pm
7.5. | DQE (Detector Quantum Efficiency) kod 1 lp/mm minimalno 51%
7.6. | Dubina akvizicije minimalno 16 bita
8. | AKVIZICIJSKA RADNA STANICA
8.1. | Pohrana minimalno 10000 slika ili tvrdi disk kapaciteta minimalno 450 GB
8.2 | Računalo s minimalno 8 GB radne memorije, monitor dijagonale minimalno 23"
8.3 | Mogućnost namještanja ekspozicijske tehnike, napona cijevi, fokusa pomoću organ programa
8.4 | Unos i prikaz podataka o pacijentu
8.5 | Obrada slike: “windowing” - kontrast i svjetlina, uvećanje, inverzija slike crno/bijelo, mjerenje udaljenosti i kuta, komentari na slici, R/L oznake
8.6 | Snimanje slika na USB minimalno u DICOM i TIFF formatu ili jednakovrijednom formatu
8.7 | Snimanje slika na CD/DVD minimalno u DICOM i TIFF formatu ili jednakovrijednom formatu
8.8. | DICOM Send, DICOM Storage Commitment, DICOM Worklist, DICOM MPPS, DICOM Print, DICOM Query/Retrieve ili jednakovrijedno
8.9. | Slanje informacije o dozi za svaku napravljenu studiju